testo 606

Инструкция по эксплуатации

( Снимите защитный колпачок со стороны А и установите его на сторону В.

Прибор включается автоматически.

(Погрузите измерительные электроды на сколько возможно в материал.

(Влажность древесины всегда измеряйте перпендикулярно структуре волокон.

(Повторите измерение для уточнения результатов.

(По окончании измерений оденьте защитный колпачок на сторону А и  прибор самостоятельно выключится.

### Дисплей

Дисплей: (1,2 % строительная влага ( мокрый

--1,2 %      - «   -               ( сухой

Показания дисплея в виде линии:

непрерывная линия = четное значение,

например, 6, 8, 14.

пунктирная линия = нечетное значение, например, 7,11.

Неправильное значение из-за электро-

статического напряжения.

Превышение максимально допустимого значения (44 %  / 2.0 %.

Дисплей мигает.

Внимание. Из-за различных характеристик, таких как тип древесины, температура и т.д., необходимо корректировать полученные результаты измерения.

В случае необходимости получения точных результатов измерения следует проводить по методу осушки (карбидом кальция) и взвешивания.

Проверка батарейки

Соедините электроды контактами В на защитном колпачке.

Показания для древесины:                (44 %

Для строительных материалов:        (2,05 %.

Дисплей мигает.

Замена батарейки

Отверните 3 винта на задней крышке прибора и снимите ее. Замените батарейку, соблюдая полярность. Закройте прибор.

# Text boxes

Дисплей

Измерительные

электроды

Измерительный прибор соответствуют требованиям EN 50 081-1+- EN 50 082-1

## Измеритель влаги для древесины и строительных материалов

testo 606 применяется для  измерения уровня влажности строительной древесины, картона, бумаги и других твердых материалов ( штукатурки, напольного покрытия).

Значение влажности материала отображается на шкале дисплея.

Прибор настроен по Европейским стандартам древесины при температуре 25 (С.

#### Технические характеристики

| Принцип измерения | электрическое сопротивление |
| --- | --- |
| Толщина электродов | 8 мм |
| Электроды | встроенные, заменяемые |
| Диапазон измерения: | древесина: 6 - 44 % другие материалы: 0,2 – 2.0 % |
| Погрешность показаний | древесина: (1 % другие материалы: (0,05% |
| Батарейка | 3 В (Сr.2032 ). Заменяемые |
| Материал корпуса | ударопрочный пластик |
| Окружающая темп-ра | 0 – 40 (С |
| Влажность окр. среды | 0 – 85 % |
| Габариты | 130х40х21 мм |
| Вес | 98 г |
| Гарантия | 1 год |

###### Обслуживание

(Всегда держите прибор сухим.

(Не допускайте попадания грязи между измерительными электродами.

(Замена электродов производится только на авторизованном сервисном центре testo.

Проверка работоспособности

Соедините электроды контактами Т на защитном колпачке.

Показания для древесины:  27 % (2 % .

Для строительных материалов: 1,25 (0,1 %.

При возникновении ошибки прибор следует направить в сервисный центр для устранения неполадок.